### Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE n. 55 de 6/3/1989)

ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1988 POR LA QUE SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRIA.

Rango: Orden

Páginas: 6259 - 6262

Referencia: 1989/05084

### TEXTO

EL SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA, ASI COMO LOS PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES A LOS QUE HABRAN DE AJUSTARSE LA ORGANIZACION Y EL REGIMEN JURIDICO DE LA ACTIVIDAD METROLOGICA EN ESPAÑA, VIENEN ESTABLECIDOS EN LA ACTUALIDAD POR LA LEY 3/1985, DE 18 DE MARZO, DE METROLOGIA, UNA DE CUYAS PIEZAS CLAVES HA SIDO EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL METROLOGICO POR PARTE DEL ESTADO, AL QUE DEBERAN SOMETERSE, EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD, DE LA PROTECCION DE LA SALUD Y DE LOS INTERESES ECONOMICOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, TODOS LOS INSTRUMENTOS, APARATOS, MEDIOS Y SISTEMAS DE MEDIDA, QUE SIRVAN PARA PESAR, MEDIR O CONTAR, Y QUE HA SIDO DESARROLLADO POR EL REAL DECRETO 1616/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE.

PRODUCIDA LA ADHESION DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS, POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1296/1986, DE 28 DE JUNIO, SE MODIFICA LA LEY DE METROLOGIA PARA ADAPTARLA AL DERECHO DERIVADO COMUNITARIO, ESTABLECIENDOSE, ADEMAS DEL CONTROL DEL ESTADO, UN CONTROL METROLOGICO ESPECIAL, CON EFECTOS EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, DENOMINADO CONTROL METROLOGICO CEE, QUE SERA APLICABLE, SI LOS EQUIPOS DE CONTROL DE QUE DISPONE EL ESTADO LO PERMITEN, A LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y A LOS METODOS DE CONTROL METROLOGICO REGULADOS POR UNA DIRECTIVA ESPECIFICA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Y QUE HA SIDO REGLAMENTADO POR EL REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO.

ENTRE LAS NORMAS COMUNITARIAS REGULADORAS DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y METODOS DE CONTROL METROLOGICO, SE ENCUENTRA LA DIRECTIVA 75/33/CEE, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1974, RELATIVA A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE CONTADORES DE AGUA FRIA.

LA PRESENTE ORDEN NO TIENE OTRO OBJETO QUE INCORPORAR AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL LA DIRECTIVA MENCIONADA, Y SE DICTA EN USO DE LA AUTORIZACION OTORGADA AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO POR LA DISPOSICION FINAL PRIMERA DEL REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL METROLOGICO CEE.

EN SU VIRTUD, DISPONGO:

PRIMERO. LOS CONTADORES DE AGUA FRIA QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN, SERAN OBJETO DEL CONTROL METROLOGICO DE APROBACION DE MODELO Y DE VERIFICACION PRIMITIVA, QUE SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL METROLOGICO CEE O, EN SU CASO, DE ACUERDO CON LO DETERMINADO EN EL REAL DECRETO 1616/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONTROL METROLOGICO QUE REALIZA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

SEGUNDO. EL CONTROL METROLOGICO A QUE SE REFIERE EL APARTADO ANTERIOR, SE REALIZARA POR EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE FIGURAN EN EL MENCIONADO ANEXO.

DISPOSICION FINAL

LA PRESENTE ORDEN ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

MADRID, 28 DE DICIEMBRE DE 1988.

SAENZ COSCULLUELA

ILMOS. SRES. SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.

ANEXO

EL PRESENTE ANEXO ESTABLECE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DE REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTADORES DE AGUA FRIA PARA PODER SER IMPORTADOS, COMERCIALIZADOS Y PUESTOS EN SERVICIO, TRAS HABER PASADO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES Y HABERLES IMPUESTO LAS MARCAS Y SIGNOS PREVISTOS.

LOS CONTADORES DE AGUA FRIA, A LOS QUE SE REFIERE ESTA DISPOSICION, SON APARATOS DE MEDIDA INTEGRADORES QUE DETERMINAN, DE MANERA CONTINUA, EL VOLUMEN DE AGUA QUE PASA POR ELLOS (EXCLUIDO CUALQUIER OTRO LIQUIDO). DICHOS CONTADORES INCLUYEN UN DISPOSITIVO MEDIDOR QUE ACCIONA UN DISPOSITIVO INDICADOR. SE CONSIDERARA QUE EL AGUA ESTA FRIA CUANDO SU TEMPERATURA OSCILE ENTRE 0 GRADOS C Y 30 GRADOS C.

I.

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

1.0 ESTA DISPOSICION CONTEMPLA SOLAMENTE LOS CONTADORES DE AGUA FRIA QUE UTILIZAN UN PROCEDIMIENTO MECANICO DIRECTO, EN EL QUE INTERVIENEN CAMARAS VOLUMETRICAS DE PAREDES MOVILES O LA ACCION DE LA VELOCIDAD DEL AGUA SOBRE LA ROTACION DE UN ORGANO MOVIL (TURBINA, HELICE, ETCETERA).

1.1 CAUDAL: Q. EL CAUDAL, Q, ES EL COCIENTE RESULTANTE DE DIVIDIR EL VOLUMEN DE AGUA QUE ATRAVIESA EL CONTADOR POR EL TIEMPO DE PASO DE DICHO VOLUMEN, EXPRESADO ESTE ULTIMO EN METROS CUBICOS O LITROS, Y EL TIEMPO, EN HORAS, MINUTOS O SEGUNDOS.

1.2 VOLUMEN SUMINISTRADO: V. EL VOLUMEN SUMINISTRADO (V), ES EL VOLUMEN TOTAL DE AGUA QUE HA PASADO POR EL CONTADOR, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO QUE HA TARDADO EN ATRAVESARLO.

1.3 CAUDAL MAXIMO: Q MAX EL CAUDAL MAXIMO (Q MAX ) ES EL CAUDAL MAS ELEVADO AL QUE EL CONTADOR DEBE FUNCIONAR SIN DETERIORO, DURANTE PERIODOS DE TIEMPO LIMITADOS, RESPETANDO LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS Y SIN SOBREPASAR EL VALOR MAXIMO DE PERDIDA DE PRESION.

1.4 CAUDAL NOMINAL: Q N EL CAUDAL NOMINAL (Q N ) ES IGUAL A LA MITAD DEL CAUDAL MAXIMO Q MAX SE EXPRESA EN METROS CUBICOS POR HORA, Y SIRVE PARA DESIGNAR EL CONTADOR.

AL CAUDAL NOMINAL (Q N ), EL CONTADOR DEBE PODER FUNCIONAR EN REGIMEN NORMAL DE USO, ES DECIR, DE FORMA CONTINUA E INTERMITENTE, SIN SOBREPASAR LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS.

1.5 CAUDAL MINIMO: Q MIN EL CAUDAL MINIMO (Q MIN ), ES EL CAUDAL A PARTIR DEL CUAL TODO CONTADOR DEBE RESPETAR LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS. SE FIJA EN FUNCION DE Q N

1.6 CAMPO DE MEDIDA.

EL CAMPO DE MEDIDA DE UN CONTADOR DE AGUA ES EL DELIMITADO POR EL CAUDAL MINIMO (Q MIN ) Y EL CAUDAL MAXIMO (Q MAX ), DENTRO DEL CUAL LAS INDICACIONES DEL CONTADOR DE AGUA NO DEBEN SOBREPASAR LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS. DICHO CAMPO SE DIVIDE EN DOS ZONAS, LLAMADAS INFERIOR Y SUPERIOR, EN LAS QUE LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS SON DIFERENTES.

1.7 CAUDAL DE TRANSICION: Q T EL CAUDAL DE TRANSICION (Q T ) ES EL CAUDAL QUE SEPARA LAS ZONAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL CAMPO DE MEDIDA, Y EN EL QUE LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS PRESENTAN UNA DISCONTINUIDAD.

1.8 ERROR MAXIMO TOLERADO. EL ERROR MAXIMO TOLERADO ES EL VALOR EXTREMO DEL ERROR TOLERADO POR LA PRESENTE DISPOSICION EN LA APROBACION DE MODELO Y EN LA VERIFICACION PRIMITIVA DE UN CONTADOR DE AGUA.

1.9 PERDIDA DE PRESION. POR PERDIDA DE PRESION HAY QUE ENTENDER LA QUE SE DEBE A LA PRESENCIA DEL CONTADOR DE AGUA EN LA TUBERIA.

II. CARACTERISTICAS METROLOGICAS

2.1 ERRORES MAXIMOS TOLERADOS:

2.1.1 LOS ERRORES DE MEDIDA SE INDICAN EN PORCENTAJE Y SON IGUALES A:

((VI - VA)/VA) X 100

SIENDO V I EL VALOR DEL VOLUMEN INDICADO POR EL CONTADOR Y V A EL VALOR CONVENCIONALMENTE VERDADERO DEL VOLUMEN REAL QUE HA PASADO POR EL CONTADOR, EXPRESADOS EN LA MISMA UNIDAD Y A LA MISMA TEMPERATURA.

2.1.2 LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS SON LOS INCLUIDOS EN LA TABLA SIGUIENTE:

(TABLA OMITIDA)

EN EL CASO DE QUE LOS ERRORES OBTENIDOS, EN TODO EL CAMPO DE MEDIDA DEL CONTADOR, SEAN DEL MISMO SIGNO, LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS SERAN LA MITAD DE LOS INDICADOS EN LA TABLA ANTERIOR.

2.2 CLASES METROLOGICAS. LOS CONTADORES DE AGUA SE DISTRIBUIRAN, SEGUN LOS VALORES DE Q MIN Y Q T ANTERIORMENTE DEFINIDOS, EN TRES CLASES METROLOGICAS, CON ARREGLO AL CUADRO SIGUIENTE:

(CUADRO OMITIDO)

III.

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS

3.1 FABRICACION. DISPOSICIONES GENERALES. LOS CONTADORES DEBERAN FABRICARSE DE MANERA QUE:

1. ASEGUREN UN SERVICIO PROLONGADO Y EXCLUYAN LA POSIBILIDAD DE FRAUDE.

2. SE AJUSTEN A LAS PRESCRIPCIONES DE LA PRESENTE DISPOSICION, EN CONDICIONES NORMALES DE USO.

CUANDO LOS CONTADORES ESTEN EXPUESTOS A UN REFLUJO ACCIDENTAL DE AGUA, DEBERAN PODERLO SOPORTAR SIN DETERIORO NI ALTERACION DE SUS CUALIDADES METROLOGICAS, REGISTRANDO AL MISMO TIEMPO EL RETROCESO PRODUCIDO.

3.2 MATERIALES. EL CONTADOR DE AGUA DEBERA FABRICARSE CON MATERIALES QUE POSEAN UNA RESISTENCIA Y UNA ESTABILIDAD ADECUADAS AL USO AL QUE SE DESTINAN. EL CONTADOR DEBERA FABRICARSE CON MATERIALES QUE RESISTAN LAS CORROSIONES INTERNAS Y EXTERNAS NORMALES, Y EN CASO DE NECESIDAD, SE PROTEGERAN MEDIANTE LA APLICACION DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ADECUADOS.

LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA DEL AGUA, QUE SE PRODUZCAN DENTRO DEL CAMPO DE LAS TEMPERATURAS DE SERVICIO, NO DEBERAN ALTERAR LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN SU FABRICACION.

TODAS LAS PARTES DEL CONTADOR EN CONTACTO CON EL AGUA DEBEN REALIZARSE CON MATERIALES QUE CUMPLAN LA LEGISLACION SANITARIA VIGENTE Y NO PROVOQUEN NINGUNA DEGRADACION DE LA POTABILIDAD DE LA MISMA.

3.3 ESTANQUEIDAD. RESISTENCIA A LA PRESION. LOS CONTADORES DEBERAN RESISTIR, DE MODO PERMANENTE, SIN QUE SE PRODUZCAN DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO, NI FUGAS NI FILTRACIONES A TRAVES DE LAS PAREDES, NI DEFORMACION PERMANENTE, LA PRESION CONTINUA DEL AGUA PARA LA QUE SE ESTAN PREVISTOS, DENOMINADA PRESION MAXIMA DE SERVICIO. EL VALOR MINIMO DE ESTA PRESION SERA DE 10 BAR.

LOS CONTADORES DE AGUA DE CONSTRUCCION ESPECIAL PODRAN FUNCIONAR CON PRESIONES DE SERVICIO MAS ELEVADAS (VER PUNTO 4.1, F).

3.4 PERDIDA DE PRESION. LA PERDIDA DE PRESION PRODUCIDA POR EL CONTADOR, COMPRENDIENDO SU FILTRO Y LA PARTE DE CONDUCTO INTEGRADA EN EL CONTADOR, EN EL CASO DE QUE DISPONGAN DE ELLOS, SE FIJARA MEDIANTE LOS ENSAYOS DE APROBACION DE MODELO Y NO HABRA DE SUPERAR EN NINGUN CASO 0,25 BAR A CAUDAL NOMINAL Y 1 BAR A CAUDAL MAXIMO.

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS, LOS MODELOS SE DISTRIBUIRAN EN CUATRO GRUPOS, SEGUN QUE SU PERDIDA DE PRESION SE ATENGA A ALGUNO DE LOS VALORES MAXIMOS SIGUIENTES: 1, 0,6, 0,3 Y 0,1 BAR. ESTE VALOR SE CONSIGNARA EN EL CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO.

3.5 DISPOSITIVO INDICADOR. EL DISPOSITIVO INDICADOR DEBERA PERMITIR, MEDIANTE LA SIMPLE YUXTAPOSICION DE LAS INDICACIONES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN, UNA LECTURA SEGURA, FACIL E INEQUIVOCA DEL VOLUMEN DE AGUA QUE ATRAVIESA EL CONTADOR, EXPRESADO EN METROS CUBICOS.

EL VOLUMEN VENDRA DADO:

A) BIEN POR LA POSICION DE UNA O VARIAS AGUJAS SOBRE LAS ESCALAS CIRCULARES.

B) BIEN POR LA LECTURA DE CIFRAS ALINEADAS CONSECUTIVAMENTE QUE APAREZCAN EN UNA O VARIAS ABERTURAS.

C) BIEN POR LA COMBINACION DE AMBOS SISTEMAS.

CON EL FIN DE PODER DISTINGUIR ENTRE LOS MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DEL METRO CUBICO, SE EMPLEARA EL COLOR NEGRO COMO INDICATIVO DEL METRO CUBICO Y SUS MULTIPLOS, Y EL COLOR ROJO, COMO INDICATIVO DE LOS SUBMULTIPLOS DEL METRO CUBICO.

LA ALTURA REAL O APARENTE DE LAS CIFRAS ALINEADAS NO SERA INFERIOR A 4 MILIMETROS.

EN LOS INDICADORES DE CIFRAS ALINEADAS (TIPOS B) Y C)), EL DESPLAZAMIENTO VISIBLE DEBERA PRODUCIRSE DE ABAJO HACIA ARRIBA EN TODAS LAS CIFRAS.

EL AVANCE COMPLETO DE UNA CIFRA EN UNA UNIDAD, CUALQUIERA QUE SEA EL ORDEN DE AQUELLA, DEBERA PRODUCIRSE MIENTRAS LA CIFRA DE ORDEN INMEDIATAMENTE INFERIOR RECORRE LA ULTIMA DECIMA PARTE DE SU GIRO. EL RODILLO EN EL QUE SE INDICAN LAS CIFRAS DEL ORDEN MAS BAJO PODRA MOVERSE CONTINUAMENTE EN LOS CONTADORES DE TIPO C). EL NUMERO ENTERO DE METROS CUBICOS DEBE ESTAR CLARAMENTE INDICADO.

EN LOS INDICADORES DE AGUJAS (TIPOS A) Y C)), EL SENTIDO DE GIRO SERA EL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. EL VALOR, EXPRESADO EN METROS CUBICOS, DEL ESCALON DE CADA ESCALA DEBE SER DE LA FORMA 10 , SIENDO N UN NUMERO ENTERO, POSITIVO, NEGATIVO O CERO, CON EL FIN DE QUE CONSTITUYA UN SISTEMA DE DECADAS CONSECUTIVAS. AL LADO DE CADA ESCALA DEBE FIGURAR LA INDICACION X 1.000, X 100, X 10, X 1, X 0,1, X 0,01, X 0,001.

EN AMBOS CASOS (AGUJAS Y CIFRAS ALINEADAS):

DEBERA FIGURAR EN EL DIAL O INMEDIATAMENTE AL LADO DE LA INDICACION CIFRADA, EL SIMBOLO DE LA UNIDAD M3

EL PRIMER ELEMENTO INDICADOR, ES DECIR, AQUEL QUE DESPUES DE DAR UNA VUELTA COMPLETA, INDICA LA FRACCION MAS PEQUEÑA DEL METRO CUBICO, DEBE DESPLAZARSE DE FORMA CONTINUA. SU ESCALON SE DENOMINA ESCALON DE VERIFICACION, ESTE ELEMENTO DE CONTROL PUEDE SER PERMANENTE O PUEDE MATERIALIZARSE TEMPORALMENTE POR LA COLOCACION DE PIEZAS AMOVIBLES, LAS CUALES NO DEBEN INFLUIR SOBRE LAS CUALIDADES METROLOGICAS DEL CONTADOR.

LA LONGITUD DEL ESCALON DE VERIFICACION NO SERA INFERIOR A 1 MILIMETRO NI SUPERIOR A 5 MILIMETROS. LA ESCALA CONSTARA:

BIEN DE TRAZOS DE IGUAL GROSOR, SIEMPRE QUE ESTE NO EXCEDA LA CUARTA PARTE DE LA DISTANCIA ENTRE LOS EJES DE DOS TRAZOS CONSECUTIVOS, SIN QUE ESTOS SE DISTINGAN ENTRE SI MAS QUE POR SU LONGITUD.

BIEN DE BANDAS DE CONTRASTE, CUYA ANCHURA CONSTANTE SEA IGUAL A LA LONGITUD DEL ESCALON.

3.6 NUMERO DE CIFRAS Y VALORES DEL ESCALON DE VERIFICACION. EL DISPOSITIVO INDICADOR DEBERA PODER REGISTRAR, SIN VOLVER AL CERO, UN VOLUMEN, POR LO MENOS, IGUAL AL CORRESPONDIENTE A 1.999 HORAS DE FUNCIONAMIENTO A CAUDAL NOMINAL, EXPRESADO EN METROS CUBICOS.

EL ESCALON DE VERIFICACION DEBERA SER DE LA FORMA 1 X 10 , 2 X 10 O 5 X 10 , SIENDO N UN NUMERO ENTERO, POSITIVO, NEGATIVO O CERO. DEBERA SER LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA QUE, DURANTE LA VERIFICACION, PUEDA GARANTIZARSE UNA IMPRECISION DE MEDIDA NO SUPERIOR AL 0,5 POR 100 (SE ADMITE UN POSIBLE ERROR DE LECTURA NO SUPERIOR A LA MITAD DE LA LONGITUD DEL ESCALON MAS PEQUEÑO) Y QUE SEA POSIBLE UTILIZAR UN CAUDAL MINIMO DE FORMA QUE EL ENSAYO, REALIZADO A ESTE CAUDAL NO TENGA UNA DURACION SUPERIOR A UNA HORA Y TREINTA MINUTOS. PODRA ACOPLARSE UN DISPOSITIVO COMPLEMENTARIO (ESTRELLA, DISCO CON SEÑAL DE REFERENCIA, ETC.), CON EL FIN DE SEÑALAR EL MOVIMIENTO DEL DISPOSITIVO MEDIDOR, ANTES DE QUE EL DESPLAZAMIENTO DE ESTE ULTIMO RESULTE CLARAMENTE PERCEPTIBLE EN EL DISPOSITIVO INDICADOR.

3.7 DISPOSITIVO DE REGULACION. LOS CONTADORES PODRAN INCLUIR UN DISPOSITIVO DE REGULACION QUE PERMITA MODIFICAR LA RELACION ENTRE EL VOLUMEN INDICADO Y EL VOLUMEN REAL DE LIQUIDO QUE ATRAVIESA EL CONTADOR. ESTE DISPOSITIVO ES OBLIGATORIO PARA LOS CONTADORES QUE UTILIZAN LA ACCION DE LA VELOCIDAD DEL AGUA SOBRE UN ELEMENTO QUE GIRA PARA REALIZAR LA MEDIDA.

3.8 DISPOSITIVO ACELERADOR. QUEDAN PROHIBIDOS LOS DISPOSITIVOS QUE ACELEREN LA VELOCIDAD DEL CONTADOR POR DEBAJO DE Q MIN

IV.

INSCRIPCIONES Y MARCAS

4.1 INSCRIPCIONES DE IDENTIFICACION. TODO CONTADOR LLEVARA OBLIGATORIAMENTE, DE MANERA VISIBLE E INDELEBLE, AGRUPADAS O DISTRIBUIDAS EN LA CAJA, EL DIAL DEL DISPOSITIVO INDICADOR O LA PLACA DESCRIPTIVA, LAS INDICACIONES SIGUIENTES:

A) EL NOMBRE O LA RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE O SU MARCA DE FABRICA.

B) LA CLASE METROLOGICA Y EL CAUDAL NOMINAL Q N , EXPRESADO EN METROS CUBICOS POR HORA.

C) EL AÑO DE FABRICACION Y EL NUMERO DEL CONTADOR, SEPARADOS INEQUIVOCAMENTE.

D) UNA O DOS FLECHAS QUE INDIQUEN EL SENTIDO DEL FLUJO.

E) EL SIGNO DE APROBACION DE MODELO O, EN SU CASO, DE APROBACION DE MODELO CEE.

F) LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO EN BAR, EN EL CASO DE QUE SEA SUPERIOR A 10 BAR.

G) LA LETRA V O H, SI EL CONTADOR SOLO PUEDE FUNCIONAR CORRECTAMENTE EN POSICION VERTICAL (V) O EN POSICION HORIZONTAL (H).

4.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS MARCAS DE VERIFICACION. DEBE ESTAR PREVISTO UN EMPLAZAMIENTO SOBRE UNA PIEZA ESENCIAL (EN PRINCIPIO LA CARCASA), VISIBLE SIN DESMONTAJE, PARA COLOCAR LAS MARCAS DE VERIFICACION.

4.3 PRECINTADO. LOS CONTADORES DEBERAN LLEVAR DISPOSITIVOS DE PROTECCION QUE PUEDAN SER PRECINTADOS CON EL FIN DE IMPEDIR, TANTO ANTES COMO DESPUES DE LA INSTALACION CORRECTA DEL CONTADOR, EL DESMONTAJE O LA MODIFICACION DEL CONTADOR O DE SU DISPOSITIVO DE REGULACION, SIN DETERIORO DE DICHOS DISPOSITIVOS.

V. APROBACION DE MODELO

5.1 PROCEDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE LA APROBACION DE MODELO SE LLEVARA A CABO DE ACUERDO CON LOS REALES DECRETOS 597/1988, DE 10 DE JUNIO O 1616/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, SEGUN EL CASO.

5.2 ENSAYOS PARA LA APROBACION DE MODELO. UNA VEZ SE HAYA COMPROBADO, DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE APROBACION, QUE EL MODELO SE AJUSTA A LAS PRESCRIPCIONES DE LA PRESENTE DISPOSICION, SE SOMETERAN A PRUEBAS DE LABORATORIO UN CIERTO NUMERO DE APARATOS EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

5.2.1 NUMERO DE CONTADORES A ENSAYAR. EL PETICIONARIO DEBERA PONER INICIALMENTE, A DISPOSICION DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA, EL NUMERO DE CONTADORES FIJADO EN LA TABLA SIGUIENTE:

(TABLA OMITIDA)

EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA, SEGUN LA MARCHA DE LOS ENSAYOS, PODRA EXIGIR EJEMPLARES SUPLEMENTARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTOS ENSAYOS.

5.2.2 PRESION. PARA LOS ENSAYOS METROLOGICOS (PUNTO 5.2.4) LA PRESION A LA SALIDA DEL CONTADOR DEBERA SER SUFICIENTE PARA IMPEDIR LA CAVITACION.

5.2.3 MATERIAL DE ENSAYO. EN GENERAL, LOS CONTADORES SE PROBARAN INDIVIDUALMENTE Y, EN TODO CASO, DE MODO QUE QUEDEN INEQUIVOCAMENTE PATENTES LAS CARACTERISTICAS INDIVIDUALES DE CADA UNO DE ELLOS.

EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA ADOPTARA LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA QUE, TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES CAUSAS DE ERROR DE LA INSTALACION, LA INCERTIDUMBRE MAXIMA DE PRECISION RELATIVA SEA DEL 0,2 POR 100 EN LA MEDIDA DEL VOLUMEN SUMINISTRADO.

LA INCERTIDUMBRE MAXIMA DE PRECISION RELATIVA DE LA INSTALACION SERA DEL 5 POR 100 EN LA MEDIDA DE LA PRESION Y DEL 2,5 EN LA MEDIDA DE LA PERDIDA DE PRESION.

LA VARIACION RELATIVA DEL VALOR DE LOS CAUDALES, DURANTE CADA PRUEBA, NO DEBERA SOBREPASAR EL 2,5 POR 100 ENTRE Q MIN Y Q T Y EL 5 POR 100 ENTRE Q T Y Q MAX

CUALQUIERA QUE SEA EL LUGAR EN QUE SE EFECTUEN LAS PRUEBAS, LA INSTALACION DEBERAN SER APROBADA POR EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.

5.2.4 EJECUCION DE LOS ENSAYOS. ESTOS ENSAYOS COMPRENDEN LAS OPERACIONES SIGUIENTES, EFECTUADAS EN EL ORDEN QUE SE INDICA:

1. ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD.

2.

DETERMINACION DE LAS CURVAS DE ERROR EN FUNCION DEL CAUDAL, ESTUDIANDO LA INFLUENCIA DE LA PRESION Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE INSTALACION (LONGITUDES DE TUBERIA RECTA, ANTES Y DESPUES DEL CONTADOR: ESTRANGULAMIENTOS, OBSTACULOS, ETC., PREVISTAS POR EL FABRICANTE PARA ESTE TIPO DE CONTADOR.

3. DETERMINACION DE LAS PERDIDAS DE PRESION.

4. ESTUDIO ACELERADO DE ENVEJECIMIENTO.

EL ESTUDIO DE LA ESTANQUEIDAD INCLUYE LOS DOS ENSAYOS SIGUIENTES:

A) CADA CONTADOR DEBERA SOPORTAR, SIN FUGAS, SIN REZUMAR A TRAVES DE LAS PAREDES Y SIN DETERIORO, UNA PRESION DE ENSAYO IGUAL A 16 BAR O 1,6 VECES LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO, APLICADA DURANTE 15 MINUTOS (PUNTO 4.1, LETRA F)).

B) CADA CONTADOR DEBERA SOPORTAR SIN DESTRUCCION, NI BLOQUEO, UNA PRESION IGUAL A 20 BAR O DOS VECES LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO, APLICADA DURANTE UN MINUTO (VER PUNTO 4.1, LETRA F)).

LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 2 Y 3 DEBERAN PROPORCIONAR UN NUMERO DE PUNTOS SUFICIENTES PARA TRAZAR CON PRECISION LAS CURVAS EN TODO EL CAMPO DE MEDIDA.

EL ESTUDIO ACELERADO DE ENVEJECIMIENTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

(CUADRO OMITIDO) ANTES DEL PRIMER ENSAYO Y DESPUES DE CADA SERIE DE ENSAYOS, SE DETERMINARAN LOS ERRORES DE MEDIDA, POR LO MENOS EN LOS CAUDALES SIGUIENTES:

Q MIN Q T 0,3 Q N 0,5 Q N 1 Q N 2 Q N

EN CADA ENSAYO, EL VOLUMEN SUMINISTRADO DEBERA SER SUFICINETE PARA QUE LA AGUJA O EL RODILLO DEL ESCALON DE VERIFICACION EFECTUE UNA O VARIAS VUELTAS COMPLETAS Y QUE LOS EFECTOS DE LA DISTORSION CICLICA QUEDEN SUPRIMIDOS.

5.2.5 CONDICIONES DE LA APROBACION DE MODELO. SE APROBARA EL MODELO DE CONTADOR DE AGUA:

A)CUANDO CUMPLA LAS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y METROLOGICAS DE LA PRESENTE DISPOSICION.

B) CUANDO LOS ENSAYOS 1, 2 Y 3 PREVISTOS EN EL PUNTO 5.2.4, DEJEN PATENTE QUE EL CONTADOR CUMPLE LAS CARACTERISTICAS METROLOGICAS Y TECNOLOGICAS DE LAS PARTES II Y III DEL PRESENTE ANEXO.

C) CUANDO, DESPUES DE CADA ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO:

1. NO SE PRODUZCAN, EN RELACION CON LA CURVA INICIAL, VARIACIONES DE MEDIDA SUPERIORES AL 1,5 POR 100 ENTRE Q T Y Q MAX , AMBOS INCLUSIVE, NI SUPERIORES AL 3 POR 100 ENTRE Q MIN , INCLUSIVE, Y Q T , INCLUSIVE.

2. Y QUE EL ERROR DEL CONTADOR SEA COMO MAXIMO DE +- 6 POR 100 ENTRE Q MIN , INCLUSIVE, Y Q T , EXCLUSIVE Y DE +- 2,5 POR 100 ENTRE Q T Y Q MAX , AMBOS INCLUSIVE.

5.3 CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO. EL CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO RECOGERA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS SIGNOS Y MARCAS OBLIGATORIAS Y DE LOS PRECINTOS QUE DEBEN IMPEDIR EL DESMONTAJE, INCLUSO PARCIAL DEL CONTADOR.

VI. VERIFICACION PRIMITIVA

TODO CONTADOR DE AGUA FRIA, CUYO MODELO HAYA SIDO APROBADO, SERA SOMETIDO A LA VERIFICACION PRIMITIVA. LA CONFORMIDAD CON UN MODELO APROBADO DE LOS CONTADORES PRESENTADOS PARA LA VERIFICACION PRIMITIVA PUEDE COMPROBARSE, EXAMINANDO PREVIAMENTE LAS DIFERENTES PIEZAS EN CURSO DE FABRICACION Y MONTAJE, O DESARMANDO UN CONTADOR DE LOS QUE SE PRESENTEN. EL LUGAR DE LA VERIFICACION PRIMITIVA ESTARA AUTORIZADO POR EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA. LA DISPOSICION DE LOS LOCALES Y DEL MATERIAL DE LOS ENSAYOS DEBERA PERMITIR EFECTUAR LA VERIFICACION CON PRECISION Y SEGURIDAD. DEBERAN CUMPLIRSE LAS PRESCRIPCIONES DEL PUNTO 5.2.3; NO OBSTANTE, LOS CONTADORES DE AGUA DEL MISMO MODELO Y CALIBRE, PODRAN COLOCARSE EN SERIE, SIEMPRE Y CUANDO LA PRESION A LA SALIDA DE TODOS LOS CONTADORES, SEA SUFICIENTE PARA QUE NO EXISTAN PERTURBACIONES EN SU FUNCIONAMIENTO NI INTERFERENCIAS ENTRE LOS CONTADORES.

LA INSTALACION PODRA INCLUIR DISPOSITIVOS AUTOMATICOS, DERIVACIONES, REDUCCIONES DE SECCION, ETC., SIEMPRE QUE CADA CIRCUITO DE ENSAYO ENTRE CONTADORES A VERIFICAR Y DEPOSITOS DE CONTROL ESTEN CLARAMENTE DEFINIDOS Y QUE, EN TODO MOMENTO, PUEDA VERIFICARSE SU ESTANQUIDAD.

QUEDA AUTORIZADO CUALQUIER SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA, PERO EN CASO DE QUE FUNCIONEN VARIOS CIRCUITOS DE ENSAYO EN PARALELO, NO HABRAN DE PRODUCRISE ENTRE ELLOS INTERACCIONES INCOMPATIBLES CON LAS DISPOSICIONES DEL PUNTO 5.2.3.

SI UN DEPOSITO DE CONTROL ESTUVIERE DIVIDIDO EN VARIAS CAMARAS, LA RIGIDEZ DE LOS TABIQUES DE SEPARACION DEBERA SER SUFICIENTE PARA QUE EL VOLUMEN DE UNA CAMARA NO VARIE MAS DEL 0,2 POR 100 SEGUN QUE LAS CAMARAS ADYACENTES ESTEN LLENAS O VACIAS.

LA VERIFICACION INCLUYE UN ENSAYO DE PRECISION QUE SE EFECTUARA, POR LO MENOS, A TRES CAUDALES COMPRENDIDOS RESPECTIVAMENTE:

A) ENTRE 0,9 Q MAX Y Q MAX

B) ENTRE Q T Y 1,1 Q T

C) ENTRE Q MIN Y 1,1 Q MIN

MEDIANTE EL PRIMERO DE DICHOS ENSAYOS SE OBSERVARA LA PERDIDA DE PRESION QUE DEBERA SER INFERIOR AL VALOR INDICADO EN EL CERTIFICADO DE APROBACION DE MODELO.

LOS ERRORES MAXIMOS TOLERADOS SON LOS QUE SE INDICAN EN EL PUNTO 2.1.

EN CADA ENSAYO, EL VOLUMEN SUMINISTRADO DEBERA SER TAL QUE LA AGUJA O EL RODILLO DEL ESCALON DE VERIFICAION EFECTUE UNA O VARIAS VUELTAS COMPLETAS Y SE ELIMINEN LOS EFECTOS DE LA DISTORSION CICLICA.

CUANDO TODOS LOS ERRORES SEAN DEL MISMO SIGNO, EL CONTADOR DEBERA AJUSTARSE DE MANERA QUE NINGUNO DE LOS ERRORES SOBREPASE LA MITAD DEL ERROR MAXIMO TOLERADO.

A LOS CONTADORES QUE HAYAN SUPERADO, CON EXITO, LOS ENSAYOS DE LA VERIFICACION PRIMITIVA, SE LES PONDRA LA MARCA CORRESPONDIENTE Y LOS PRECINTOS PREVISTOS EN EL PUNTO 4.3.

### Análisis

#### REFERENCIAS ANTERIORES

- DE CONFORMIDAD con LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DEL REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO (Ref. 1988/14490)

- TRASPONE LA DIRECTIVA 75/33/CEE, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1974 (Ref. 1975/80009)

- CITA

- REAL DECRETO 1616/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE (Ref. 1985/19379)

- LEY 3/1985, DE 18 DE MARZO (Ref. 1985/4455)

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1296/1986, DE 28 DE JUNIO (Ref. 1986/17234)

#### REFERENCIAS POSTERIORES

- SE DEROGA lo indicado, por REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio (Ref. 2006/14017)

#### NOTAS

- Entrada en vigor 7 DE MARZO DE 1989.

#### MATERIAS

- AGUAS

- METROLOGIA Y METROTECNIA